-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLONA HSVI-VP pro použití s ADAMSTM A1C  HA-8160 –HHHA-8160-HH--------

-------------------------------------------------------h---------------------------------------------------------

VŽDY MĚJTE TENTO PŘÍBALOVÝ LETÁK PO RUCE A PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM

Určení použití

Kolona je určena ke stanovení stabilní složky Hemoglobinu A1c (HbA1c) v plné lidské krvi s použitím přístroje ADAMSTM A1C HA-8160. Tento produkt je určen pouze pro in vitro použití.

Souhrn a princip

Měření stabilního HbA1C je velmi užitečné pro diagnózu a léčbu diabetu a sledování diabetických stavů. Přístroj HA-8160 separuje vzorky plné krve na HbA1ab,  HbF, labilní složku HbA1C, stabilní složku HbA1C, HbA0 a další frakce hemoglobinu jako HbS a HbC metodou vysokotlaké chromatografie (HPLC). Tuhý gel v koloně obsahuje částice tvořené kopolymerem esterů metakrylátu; plocha gelu má hydrofobní a iontoměničové skupiny. Elektrostatickou a hydrofobní interakcí dochází k separaci na jednotlivé složky hemoglobinu..

# PREVENTIVNÍ a opatření:

- Kolona HSVI-VP je určena pouze pro přístroj ADAMSTM A1C HA-8160. NEPOUŽÍVEJTE ji v jiných přístrojích.

- Pro podrobnosti použijte operační manuál pro ADAMSTM A1C HA-8160.

- Používejte pouze reagencie pro ADAMSTM A1C, Eluent 60A-VP/TP, 60B-VP/TP, 60C-VP/TP a promývací roztok.

- Garantovaná výdrž kolony je nejméně 2 500 měření.

- Instalujte kolonu do přístroje do data expirace, uvedené na koloně.

- Instalujte kolonu správně. Zkontrolujte vstupní (IN) a výstupní (OUT) strany kolony. Vždy připojte stranu IN k držáku prefiltru. Nikdy neinstalujte kolonu obráceně.

- Uchovejte těsnící šrouby odstraněné z nové kolony při instalaci. Tyto šrouby mohou být znovu použity v případě, kdy přístroj není používán po delší dobu.

- S kolonou manipulujte opatrně, nevystavujte jí nárazům a zamezte vyschnutí.

- Nepovolujte ani nedotahujte koncové fitinky kolony. Neodstraňujte gel z vnitřku kolony.

# Poskytnutý materiál

KOLONA –COLUMN UNIT-HSVI-VP

## Potřebný, ale neposkytnutý materiál

- eluent 60a-VP/TP

- eluent 60b-VP/TP

- eluent 60C-VP/TP

- hemolyzační promývací roztok 60h-VP/TP

Skladování

Uchovávejte kolonu při teplotě mezi 3 °C a 25 °C s oběma konci utěsněnými. Nezamrazujte.

Jestliže není přístroj používán po dobu jednoho týdne a více, vyjměte kolonu z přístroje a poté ji s oběma utěsněnými konci uchovávejte při teplotě 3 °C - 25 °C.

LIKVIDACE

Pracujte s kolonou jako s potenciálně infekčním materiálem. Likvidujte použitou kolonu v souladu s místními předpisy pro biologicky nebezpečný odpad.

## ODBĚR VZORKŮ A UCHOVÁNÍ

Odeberte venózní krev do zkumavek obsahujících jeden z následujících antikoagulantů: heparin, EDTA-2K, EDTA-3K, EDTA-2Na nebo NaF. Nikdy neměřte vzorky odebírané s  jódoctovou kyselinu jako antikoagulantem, mohlo by dojít k znehodnocení kolony. Používejte čerstvé vzorky krve. Vzorky by měly být změřeny do 7 dnů po odebrání. Skladujte vzorky plné krve při teplotě 2 °C - 8 °C.

# KONTROLA KVALITY

Používejte komerčně dostupné kontroly, doporučené distributorem.