-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro použití s ADAMSTM A1C KOLONA 80----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŽDY MĚJTE TENTO PŘÍBALOVÝ LETÁK PO RUCE A PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM

Určení použití

Tento produkt je určen ke stanovení Hemoglobinu A1c (HbA1c) v plné lidské krví s použitím přístroje ADAMSTM A1C HA-8180 series. Tento produkt je určen pouze pro in vitro použití.

Souhrn a princip

Měření stabilního HbA1C je velmi užitečné pro diagnózu a léčbu diabetu a sledování diabetických stavů. Přístroj HA-8180 měří HbA1C v krvi metodou chromatografie s reverzní fází. Vzorek krve rozředěný s hemolyzačním roztokem je poslán do kolony, která rozdělí vzorek do několika frakcí jednotlivých složek hemoglobinu metodou založenou na HPLC.

# Varování a opatření:

### Noste ochranné rukavice, abyste zabránili expozici patogenním mikrobům při výměně kolony.

- Nakládejte s odpadem, který obsahuje krev, podle lokálních předpisů pro biologicky nebezpečný odpad.

- Pouze pro in vitro použití.

- Tento produkt je určen pouze pro přístroj ADAMSTM A1C HA-8180 series. NEPOUŽÍVEJTE jej pro jiné přístroje.

- Doporučuje se přístroj při teplotě mezi 10 °C a 30 °C, zabraňte prudkým změnám teploty.

- Nepoužívejte kolonu po uběhnutí data expirace.

- Datum expirace je uvedeno jak na krabici, tak i na štítku na VNĚJŠÍ  straně kolony.

- Zkontrolujte vstupní a výstupní strany kolony před nainstalováním do přístroje.

- Ujistěte se, že je kolona nainstalována šipkou nahoru.

- Nikdy neinstalujte kolonu obráceně.

- Uchovejte těsnící šrouby odstraněné z nové kolony při instalaci. Tyto šrouby mohou být znovu použity v případě, kdy přístroj není používán po delší dobu.

- Garantovaná výdrž kolony je nejméně 2 500 měření.

- NEZAVÁDĚJTE do kolony nic jiného než eluenty.

- NEVYSTAVUJTE kolonu nárazům a vibracím.

- NEROZEBÍREJTE kolonu.

- NEUVOLŇUJTE ANI NEDOTAHUJTE koncové fitinky.

- NEUVOLŇUJTE ANI NEDOTAHUJTE nádobové fitinky připojené ke koloně.

Proces měření

Viz operační manuál pro ADAMSTM A1C HA-8180 series.

Skladování

- Uchovávejte neotevřenou kolonu při teplotě mezi 3 °C a 25 °C. Je vyžadováno udržovat kolonu v lednici. Nezamrazujte.

- Jestliže není přístroj používán po dobu jednoho týdne a více, vyjměte kolonu z přístroje a poté ji s oběma utěsněnými konci uchovávejte při teplotě mezi 3 °C a 25 °C. Je vyžadováno udržovat kolonu v lednici. Nezamrazujte.

# Poskytnutý materiál

- KOLONA: 1 kus/balení

- Náplň: Hydrofilní kopolymer esterů metakrylátu (cca 0,35 ml)

- Kolona je vyrobena z SUS (nerezová ocel) a těsnící šroubky z PEEK (polyether ether keton).

## Potřebný, ale neposkytnutý materiál

- eluent 80a

- eluent 80b

- hemolyzační promývací roztok 80h

## SBĚR VZORKŮ A UCHOVÁNÍ

- Použijte jeden z následujících antikoagulantů: heparin, EDTA-2Na, EDTA-2K, EDTA-3K nebo NaF.

- Nikdy neměřte vzorky, které obsahují jódoctovou kyselinu jako antikoagulant, abyste zabránili znehodnocení kolony.

- Používejte čerstvé vzorky krve. Skladujte vzorky plné krve při teplotě mezi
2 °C a 8 °C. Vzorky mohou být skladovány za stabilních podmínek po 3 až 4 dny před použitím.

# KONTROLA KVALITY

Používejte komerčně dostupné kontroly, které jsou určeny distributorem.

#### Vysvětlivky symbolů