Export dat z thermocykleru CFX96 přes USB flashdrive

- Následující postup použít v případě, že došlo k přerušení komunikace thermocykleru CFX96 a počítače a není k dispozici soubor s příponou PCRD (Optical File)

- Podmínkou je, že musí úspěšně dojet run – na displeji CFX96 musí být napsáno „Run-finished“. Nelze použít v případě výpadku proudu

- Pokud dojde k výpadku USB připojení, na PC v CFX manageru se zobrazuje „Idle“

Export dat z thermocykleru CFX96 p5es USB

- Z thermocykleru odpojte USB komunikační kabel k PC

- Thermocykler vypněte a zapněte – v zadní části je kolébkový vypínač

- Počkejte na inicializaci přístroje

- Připravte prázdnou USB flash s vytvořeným jedním prázdným adresářem, např. H:\run

- Napravo thermocykleru je USB konektor, zapojte USB flashdrive

- Na CFX96 stiskněte klávesu FILES (F2), pomocí šipek nahoru a dolu najeďte na složku RT_DATA, pravou šipkou složku otevřete

- Dle data a času startu runu vyberte soubor (šipky nahoru a dolu)

- Stiskem F1 vyexportujte soubor na USB flashdrive

- V pravé části vyberte složku, kam soubor exportovat a potvrďte „Yes“. Pokud flash je formátovaná a neobsahuje žádná data, je třeba pomocí PC na ni vytvořit alespoň jeden prázdný adresář

- Vyexportuje se soubor s příponou ZPCR dle data a času na USB flash drive

Extrakce PLTD (Plate File)  ze souboru

PLRN (Import File) – z Nimbusu / STARletu (nutné pro kompletaci dat)

- Spustit BioRad CFX96 Manager

- „File“, „Open“, „LIMS file…“ a otevřít příslušný soubor PLRN k runu

- V okně „Experiment Setup“ vybrat záložku „Plate“ uprostřed a napravo „Edit Selected“

- Vybrat „File“, „Save as“ a uložit soubor s příponou PLTD

Vytvoření souboru PCRD (Optical File) ze souborů

PLTD (Plate File) + ZPCR (Compressed file)

- Spustit BioRad CFX96 Manager

- „File“, „Open“, „Stand-alone Run“ a otevřít příslušný soubor ZPCR k runu (ten, co byl nahrán theromocyklerem na flashdrive)

- V otevřeném okně napravo vybrat „Select Plate…“, otevřít příslušný soubor PLTD (ten, co se v předchozím odstavci vyextrahoval)

- Dole vybrat tlačítko „Create Datafile“, pojmenovat a uložit soubor PCRD

Export do tabulky (SeeGene Export) pro analýzu v SeeGene Vieweru

- „File“, „Open“, „Data File…“ a otevřít soubor PCRD (Optical File)

- Ověřit nastavení „Settings“, „Analysis Mode“, „(fajfka) No Baseline subtraction“

- „Tools“, „SeeGene Export“ a uložit

- V SeeGene Vieweru otevřít příslušný soubor xlsx (Quantitation Ct Results) a zvolit použitý kit